肝功能剪切波量化超声诊断仪设备参数

主要功能及核心参数：

1、开关触发探头发射剪切波功能

2、主机显示屏

3、显示模式：A/M/E；B

4、纤维扫描探头：适用于全人群的纤维化探头，仅应用一个探头即可适用于儿童、普通人群和肥胖人群。

5、单一纤维化探头宽频超声波频率范围：1.5MHz-5.0MHz

6、探头前端直径≤8mm

7、剪切波频率：50 Hz

8、单一纤维化探头测量深度范围：20mm-80mm

9、单一纤维化探头硬度检测最小值≤1kPa

10、单一纤维化探头硬度检测最大值≥80kPa

11、脂肪衰减参数检测范围：95dB/m-450dB/m

12、取样点定位：A模式；M模式自动同步显示确定取样点的位置

13、测量单位：硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

14、设备形式：便携主机+高级台车和显示器

**售后服务**

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

**质保时间**

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

**保修起算日**

1、自设备验收合格之日起。