消化内镜辅助质量控制软件内窥镜设备参数

主要功能及核心参数：

1.应用场景

适用于实时监测、分析及处理消化道内镜检查影像，利用人工智能图像识别技术辅助内镜临床医师观察、分析内镜视野下消化道黏膜的征象表现，辅助内镜临床医师镜下诊断及完善检查过程中的检查质量控制。

2.AI主机技术参数

2.1 CPU：≥Intel Core i5-9400 2.9GHZ

2.2 内存：≥16GB

2.3 硬盘：≥128GB固态硬盘+4TB机械硬盘

2.4 显卡：NVIDA  RTX A4000  （16G显存）

2.5 视频采集卡:高清1080P视频采集卡

2.6 运行平台：Microsoft Windows 10

2.7 显示屏：高清显示屏

3.核心功能

3.1 系统架构： C/S 架构设计，由服务端和客户端组成，部署在同一高性能AI服务器上，构件更换便捷及系统无缝升级。

3.2 支持标准DP、SDI、VGA、DVI、HDMI等常规视频接口，支持接入奥林巴斯、富士、宾得、澳华等主流内窥镜影像设备。

3.3 支持上/下消化道视频源文件及实时检查影像的软件界面同步显示,延迟≤90ms。

3.4 支持上/下消化道各个部位识别响应时间≤50ms。

3.5 支持上/下消化道视频源文件及内镜检查实时影像监测、分析与处理。

3.6 支持上/下消化道检查内镜视野自动采集及检查影像录制，并自动存储。

★3.7 支持上/下消化道异常黏膜放大提醒功能。

3.8 支持上/下消化道检中质量控制指标记录保存，支持实时追溯。

3.9支持客户化界面管理，包括系统基础设置（用户授权、患者检查信息自定义等）、AI质控数据追溯管理、AI质控数据查询等。

★3.10 支持图像后处理能力，包括图像锐化、光补偿能力用于提高图像清晰度和细节展示。

3.11具备中华人民共和国医疗器械注册证（二类及以上）。

3.12上消化道辅助监测

（1）支持上消化道标准部位的自动识别及盲区监测功能，识别标准部位≥31。

（2）支持上消化道模型图自动点亮及检查顺序导航、自动点亮内镜视野已覆盖部位、未检部位标记。

（3）支持上消化道检查整体计时及每个部位检查耗时的记录。

（4）支持上消化道检查操作质控评分功能。

（5）支持上消化道内镜下黏膜异常监测，智能声音提醒并支持自动截图保存。

（6）支持上消化道内镜下粘膜异常分类。

★（7）支持幽门螺旋杆菌（HP）感染内镜下征象分析、识别及提示。

★（8）支持食管、胃底静脉曲张内镜下征象识别提示。

（9）支持胃部检查充气提示。

3.13 下消化道辅助监测

（1）支持下消化道检查整体耗时记录、检查进镜耗时记录及检查退镜耗时监测。

（2）支持下消化道检查退镜速度监测提醒。

（3）支持下消化道肠道准备质量评分。

（4）支持回盲部识别，并自动截图保存。

（5）支持回肠末端，小肠部位识别，并自动截图保存。

（6）支持下消化道异常黏膜组织监测，具备声音提醒及自动截图保存。

★（7）支持结肠息肉NICE分型提示。

4.售后服务

4.1 产品支持现场部署安装。

4.2 产品支持并提供≥3个工作日的原厂工程师驻场免费培训。

4.3 产品支持并提供≥1年的免费质保，在质保期内，免费提供系统升级服务。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

- 设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。